|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к тендерной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические и качественные характеристики закупаемых товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Размер авансового платежа | Место поставки | Срок поставки |
| 1 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты | согласно приложению 2 к тендерной документации | Шт | 10 | 1 800 000,00 | 18 000 000,00 | 0% | ГКП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонология" УЗ ТО | Срок поставки 45 календарных дней после подписания договора |
|  | Итого |  |  |  |  | 18 000 000,00 |  |  |  |

Приложение 2 к

тендерной документации

Техническая спецификация

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  |  |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Сборно-разборный металлический корпус |  |  |  | Кабина должна использоваться для забора патологического материла (мокроты). Кабина должна быть обеспечивать полную воздушную изоляцию в целях предупреждения возможного заражения персонала инфекцией, передающейся воздушно-капельным путём во время процедур с высоким риском выделения инфекционного аэрозоля. Кабина должна работать в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи мокроты работает вентилятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель. Кабина должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной не менее 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина должна иметь размеры не менее ширина не менее 900 мм, глубина не менее -1050 мм, длина не менее -2100 мм., вес нетто не более 175 кг. В кабине должно быть: - Внутренняя скамейка – 1шт. - Полочка перед смотровым стеклом – 1шт.. - Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя- 1шт.. - Дверь – 1шт. Дверь должна закрываться на магнит, должно быть не менее 2 (два) окна размерами не менее (450/700 мм) для руководства и наблюдения за пациентом. | 1 шт |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Вентиляционный блок в сборе | Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 125 (сто двадцать пять) мм, обеспечивающий не менее 24 (двадцати четырёх) кратный воздухообмен. |  | 1 шт |  |
|  |  | 2 |  |  | Электросиловая часть | Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. |  | 1 шт |  |
|  |  | 3 |  |  | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный | Внутри кабины имеется ультрафиолетовый облучатель мощностью 30 Вт. |  | 1 шт |  |
|  |  | 4 |  |  | Переговорное устройство «клиент-кассир» | Кабина оснащена переговорным устройством, которое обеспечивает громкую связь в пределах 300 (триста) метров между пациентом и медицинским персоналом. Переговорное устройство состоит из пульта и панели абонента. Пульт оборудован сенсорными кнопками с подсветкой, которые не имеют ограничений по количеству нажатий и позволяют управлять функциями громкости (16 уровней) и чувствительности (16 уровней). Акустические детекторы не реагируют на лишние шумы, передача речи четкая, эффект объемного звука. Корпус вандалоустойчивый, есть функция «конфиденциального разговора». |  | 1 шт |  |
|  |  | 5 |  |  | Монтажный набор | В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра, диаметром не менее 125 мм. |  | 1 шт |  |
|  |  | 6 |  |  | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации, технический паспорт на двух языках (казахский и русский). |  | 1 шт |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Лампа бактерицидная: LTC 30 T8 |  | Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 30 Вт, Напряжение лампы 96 В, ток лампы 0.37 А Поток излучения (254 нм) – 12,6 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы 10 800 ч, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13. |  |  | 1 шт |
|  |  | 2 |  | Фильтр абсолютный |  | Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,95%. |  |  | 1 шт |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ ТСО | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | Срок поставки 45 календарных дней после подписания договора. Адрес: город Шымкент, проспект Жибек жолы 13/1 ГКП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологий» УЗ ТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Помещение должно быть размерами не менее 3(три) *3(три) метра по полу и высотой потолка не менее 2,5 метра. Помещение должно иметь оконный проем или другую возможность вывода воздуховода наружу. В месте установки кабины должна быть розетка для включения кабины, на расстоянии не более 3 метров от установленной кабины, так как длина шнура кабины 3-3,5 метра. |  |  |  |  |  |  |  |